## 医疗设备
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 技术参数
1 | 微波治疗仪 | 1 | 5 | 适用于皮肤科门诊尖锐湿疣、血管瘤、带状疱疹等，可以止血、消炎、止痛、促进伤口愈合、清除赘生物，可产生高频电磁波，快速释放高热效应，使血液凝固，操作简单 工作电源：a.c220V±22V，50±1Hz 输出频率：2450±10MHz 治疗时间：0~29分钟59秒 输出功率：0~100瓦连续可调 微波泄露：<2mW/ cm²,符合国家安全标准 工作电源：a.c220V±22V，50±1Hz 输出频率：2450±10MHz 治疗时间：0~29分钟59秒 输出功率：0~30瓦连续可调 微波泄露：<2mW/ cm²,符合国家安全标准
2 | 多功能治疗车 | 3 | 1.2 | 一）技术参数： 整体结构：整车为二层三个抽屉。 抽屉为模具一体注塑成型，配不锈钢三折滑轨且抽屉边缘遮住不锈钢导轨防止液体滴入腐蚀导。 第一层两个并列抽屉，内空规格：≥250×330×120mm，配活动隔板，分4个可活动小格，用于分别存放无菌物品和一般物品。第二层一个整抽屉，抽屉内空规格：≥560×330×120mm，分8个可活动小格。 车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个圆柱形推手，配三面ABS护栏与台面无缝相接，防止小件物品滑落，护栏高度≥48mm。 车体右侧上方配抽拉式的储物式副工作台可用于存放护理文书病历等，开盖后的内空规格≥330×280×45mm。 整车规格：≥750×420×920mm。 脚轮：配4个4寸万向静音脚轮，二个带刹车。 颜色: 车体为浅灰色，扶手、抽屉边框为翠绿色。 车体左侧配有与车体同颜色材质的脚踏分类污物桶、规格：380×220×360mm。右侧上方配卡扣式分类杂物篮，规格：350×160×110 mm。右侧下方配卡扣式锐器盒支架、规格：320×210×50mm。车体上方配手消挂盒可活动，规格：100×90×120mm。 结构：全铝合金框架式结构。 材料：优质铝合金框架，不锈钢三折滑轨、ABS材料制作。
3 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 4 | 适合用于皮肤科门诊患者体表色素痣、疣、脂溢性角化斑、鸡眼、皮赘等治疗，可以汽化和止血，操作简单 主要技术指标 激光波长：10.6μm 输出功率范围：1～30w（可调） 输出方式：聚焦、散焦、扩束 刀头焦距：f=100mm 引导光束：红色半导体激光（650nm，2mw） 系统控制：微电脑控制 排烟系统：内置吹烟方式 手术控制：脚踏开关 冷却方式：内置封闭水冷循环系统 显示方式：数码显示 导光系统： 6关节扭簧导光臂（6种治疗刀头） 工作状态： 连 续 ：1～30w，每一瓦步进可调 单 脉 冲：开时间可正确显示和预置，0.01秒～2.95秒，每0.01秒步进可调 重复脉冲：开时间和关时间可正确显示和预置,0.01秒~2.95秒,每0.01秒步进可调 超 脉 冲：调制频率为1000Hz 工作环境温度： 5～40℃ 相对湿度： <80% 输入电源： 交流220v，50Hz
4 | 穿戴式低频脉冲止吐仪 | 2 | 0.4 | 一、主要性能情况 脉冲频率：15HZ 脉冲宽度：50μs 档位调节：50档 供电方式：内部电源供电 接口类型：MicroUSB 二、主要技术 经皮神经电刺激疗法 三、配件要求 本产品需配套使用耗材“神经和肌肉刺激器用体表电极”，其他无配件需求。
5 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 0.3 | 1、方法学：荧光免疫法。 2、光源：LED 蓝光。 3、工作模式：机内反应模式，同时间多项目检测，同时孵育量：20个试剂卡，检测完毕后自动退卡▲。 4、显示系统：微型电脑控制，10寸全触摸彩色屏▲。 5、※ 温控：带有温控模块，保证检测结果稳定性▲。 6、软件系统：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘。 7、结果数据管理：可存储结果数据20000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理。 8、试剂卡：试剂卡一次性使用，无交叉污染▲。 9、ID芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准▲。 10、※ 标本类型：全血、血清、血浆和尿液均可适用▲。 11、样本处理：PCT、D-Dimer检测时无需对全血样本进行处理，可直接一步上样检测▲。 12、※ 检测项目：cTnI、CK-MB、Myo、H-FABP、D-Dimer、PCT、hsCRP /CRP、SAA、β-HCG、CEA、FAP、PSA、Cys C、MAU、HbA1c、cTNI/Myo/CK-MB心梗三联卡、cTnI/NT-proBNP二联检等▲。 13、检测时间：3-15min获得结果▲。