## Sheet1
序号 | 设备名称 | 数量 | 参数
1 | 超低温冰箱 | 1 | 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度:（20～80%）RH，工作电压：（198～242）V，频率：(50 ±1)Hz。 2.2、样式：立式 。 2.3、有效容积:398L 。 *2.4、外部尺寸(宽*深*高)：785*1041*1947 。 *2.5、内部尺寸(宽*深*高)：440*696*1266 。 2.6、净重（KG）：237。 *2.7、温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 *2.8、显示：7英寸高性能LCD触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 2.9、具备状态运行指示圈，正常运行时，液晶屏温度显示外圈为蓝绿渐变色，温度异常时，温度外圈颜色变成红橙渐变色。 *2.10、安全存储：12种声光报警系统（数据通讯故障、箱门打开超时、环温传感器故障、冷凝传感器故障、温度传感器故障、箱内高温报警、箱内低温报警、冷凝器高温报警、环温高温报警、低电量报警、电池电量检测故障、断电报警等），物品存储更安全。 2.11、开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠；屏幕锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。 *2.12、中国科学院理化所发明的环保制冷工质,制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量，独特制冷回路，制冷效率高，降温更迅速。 *2.13、国际品牌SECOP高效压缩机，整机稳定运行功率小于500W，国际品牌EBM低噪音风机。冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停。 *2.14、25℃环温时，单日耗电量≤7.6KW.h/24h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 2.15、一体式把手门锁设计，配置外挂锁孔，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 *2.16、25℃环温时，空载降温到-81℃时间≤4h，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 *2.17、保温材料：采用高性能VIP真空绝热材料，VIP保温板厚度≥20mm，箱体发泡层≥130mm,大幅提升保温效果。2个发泡压扣式内门，发泡保温外门，外门2道密封，箱体2道密封，内门2道门封，整机6道门封。 *2.18、25℃环温，空载稳定运行断电回温至-50℃时间≥210min，，可提供省级或省级以上第三方检测报告。 2.19、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 2.20、内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 2.21、大面积翅片式冷凝器，散热面积大，效果好。 2.22、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门。 2.23、2个温度测试孔，方便测试箱内温度及穿孔实验。 *2.24、标配USB模块，可用于记录、导出箱内温度数据、运行曲线及操作记录等数据，数据可长达10年以上。 *2.25、标配蓄电池，断电状态可持续为温度报警、USB端口供电。 *2.26、选配5V冷链供电系统，二氧化碳后备系统。 *2.27、选配RS485数据接口，远程报警接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 *2.28、选配物联模块，手机关注微信公众号、小程序等，可实时监控冰箱运行状态，冰箱报警信息，会同步短信和微信。 *2.29、可存储2英寸标准冻存盒300个，2ml标准冻存管30000支。
2 | 水质采样仪 | 2 | 1、机壳外形尺寸：350*306*134mm 2、制冷温度：室温~-20℃可调,±2℃ 3、采样方式：蠕动泵吸入式 4、垂直吸程：8米 5、样品瓶容量:1000毫升 6、样品瓶个数：12个 7、采样方式六种：定时定量采样、定流定量采样、定时比例采样、液位比例采样、平行采样、手动控制采样 8、采样间隔：1~9999min可调 9、每瓶采样量：5~1000ml可调 10、分瓶方式（不限于）：单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样 11、采样量误差：±5% 12、等比例采样误差：±10% 13、液晶显示：中文LCD、蓝色背光 14、按键：3×5 实体按键 15、内部时钟：实时时钟，月累积误差小于5秒 16、启动方式：即时启动、定时启动、开关量触发、串口触发启动等 17、通讯方式：4~20mA\RS232\开关量 18、采样程序预置：用户可提前预置10种采样程序 20、流量记录：2年的小时数据、日数据、月数据、年数据 21、采样记录：10000 条 22、报警信息记录：2000 条 23、供电电源：AC:220V±15%或车载点烟器接口给冰箱供电专用充电器给主机部分供电。 24、内置电池：锂电池组14.8V 2.2AH。
3 | 水质检测仪 | 1 | 1、测量参数：COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等80多种个参数，用户可根据需要定制参数 2、波长：340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、 630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选。 3、PH、电导率及溶氧可根据需要选择电极法 4、吸光度误差最大：0.005A 5、吸光度范围：-2.000~2.000 6、重复性 ：≤3% 7、光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 8、读数模式：浓度、吸光度、透光率 9、测量范围及精度： 序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差 1 色度(低量程） 5-50 PCU 3%(F.S) 色度(高量程） 50-500 PCU 3%(F.S) 2 浊度 0-400 NTU ≤2%(F.S) 3 余氯（低量程） 0.02-2.00 mg/L 0.1或5% 余氯（高量程） 2.00-10.00 mg/L 5% 4 PH（电极法） 0.00-14.00（可显示温度） PH ±0.1 温度 0-100℃ ℃ ±0.1
4 | 微生物采样器 | 2 | 1、捕获率：＞98﹪ 2、捕获粒子范围： 一级 >7.0μm 孔径1.18mm 第二级 4.7~7.0μm孔径0.91mm 第三级 3.3 ~4.7μm孔径0.71mm 第四级 2.1~3.3μm孔径0.53mm 第五级 1.1~2.1μm孔径0.34mm 第六级 0.65~1.1μm孔径0.25mm 3、采样流量：28.3升/ (可调) 4、电源：~220V，50HZ 5、体积：撞击器Φ108×192mm 6、重量：撞击器≦1kg，主机≦3kg
5 | 全自动粉碎机 | 1 | 1、产量:30-60kg/h;2、刀锤数:6刀锤-8刀锤;3、转速:>5200r/m;4、细度:60-300目;5、冷却:有冷凝功能:6、电压:280v/380V:7、功率:3000-5000W。8、仓内直径:>200m.