# 技术要求

## 一、具体技术指标要求

1、科医人M22强光与激光系统能量衰减严重，出现错误代码：1082,系统故障：FPGA错误。

2、强光与激光系统维修过程中使用的零配件必须为全新的原厂未拆封的配件，不得使用旧的翻新的配件，验收时候要进行核验。维修后需要“达到设备出厂标准”（ 达到临床使用要求）。

3、强光与激光系统的手具更换必须保证10万发脉冲或保修6个月，质保期内出现同一故障时，实施不限次数的维修，配件费、人工费、技术检测费、 已包含在本项目中，人为因素的损坏不在保修范围内。

# 商务要求

## 一、交货要求

1、交货时间：合同生效后， 成交供应商在 3个自然日内完成维修。

2、交货方式：现场验收交货时，科医人M22强光与激光系统的能量输出能达到出厂标准，需达到78.75J以上，需要广州市计量院计量检测合格，该计量费用由中标方承担。

- 交货地点：广州市天河区

★4、项目实施：本次维修项目负责人需提供由成交供应商需要提供项目负责人报价前4个月内（不含报价当月）任意一个月的社保证明，维修实施时候需核验身份。

## 二、服务要求

（一）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容， 甲乙双方均有保密义务。

（二）售后质保培训

★质保期 6 个月或者10万发脉冲。

## 三、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

根据合同清单交付前，成交供应商应当对物资进行全面自检，符合交付条件后由采购人组织验收；具体组织程序、验收标准和方法，按采购人规定程序执行，成交供应商配合实施。

（二）付款方式

本项目不设预付货款，物资运达指定地点验收合格后，成交供应商收集发运接收单、发票、验收报告等材料，提交采购单位办理结算手续，采购人收齐上述资料审核无误后 9 0 个自然日内全额付款。